МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ РФ

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра Экспериментальной Физики Атмосферы

РУКОВОДСТВО

к лабораторной работе

“ИССЛЕДОВАНИЕ РУПОРНОЙ АНТЕННЫ

САНТИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА”

по дисциплине

“Эксплуатация гидрометеорологических систем”

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

1999

ИССЛЕДОВАНИЕ РУПОРНОЙ АНТЕННЫ САНТИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА

Цель работы: Изучить конструкцию отдельных элементов и узлов волноводной линии передачи, а также исследовать диаграмму направленности рупорной антенны.

Описание лабораторной установки

Лабораторная установка содержит генератор СВЧ колебаний, измерительную волноводную линию, элементы волноводного тракта (коаксиальные переходы, детекторную секцию, рупорные антенны, осциллограф, усилитель и другие элементы).

Структурная схема лабораторной установки представлена на рис. 1.

Стрелочный

индикатор А

Осциллограф

Bx1           Bx2

Измерительная

линия Р1-27

Генератор СВЧ

ГК4-19А

Поворотное

устройство

Рис. 1. Структурная схема лабораторной установки.

Генератор СВЧ колебаний служит для генерирования гармонического сигнала в диапазоне 8000 – 9700 МГц (3.75 – 3.09 см), причем сигнал может быть промодулирован прямоугольными импульсами внутреннего генератора.

Радиолокационный измерительный прибор ГК4-19А предназначен для проверки и настройки радиолокационных станций трехсантиметрового диапазона волн в лабораторных и плевых условиях, а также в ремонтных мастерских.

Прибор обеспечивает излучение частоты, мощности и спектра радиочастотных импульсов передатчика, контроль точности автоподстройки частоты и качества согласования антенного тракта.

- нестабильность частоты 1 МГц;

- абсолютная погрешность измерения частоты волномером 5 МГц;

- в диапазоне генерируемых частот калиброванная мощность на выходном фланце прибора регулируется от 2.5 до 100 дб ниже 1 мВт и определяется с погрешностью 2.5 дб;

- прибор может работать в режиме непрерывной генерации или в режиме модулированных колебаний прямоугольными, короткими треугольными или пилообразными импульсами с частотой модуляции 1000 Гц или от 300 до 7500 гц, или от 5 до 75 Гц в зависимости от способа модуляции;

- прибор имеет коаксиальный выход синхронизирующего импульса длительностью 1 мкс с амплитудой не менее 25 В на нагрузке 1 кОм и 50 пФ;

- в приборе имеется возможность задержки высокочастотного импульса относительно запускающегося при плавной регулировке задержки от 2.5 до 300 мкс в режиме как внешнего, так и внутреннего запуска;

- прибор позволяет измерить спектр сигнала в полосе от 2 до 20 МГц;

- выход прибора – волновод сечением 1023 мм.

Измерительная линия используется для измерения фазовой длины волны в волноводе; для измерения коэффициента бегущей волны, а также для исследования поля Е вдоль волновода.

Рупорные антенны применяются в качестве излучателя и приемника СВЧ колебаний.

Поворотное устройство используется для изменения углового положения антенны в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Лабораторное задание

- Измерить фазовую длину волны , распространяющуюся в волноводе. По измеренной длине волны вычислить рабочую частоту генератора. Размер широкой стенки волновода

a= 2.85 см

2. Измерить коэффициент бегущей волны в волноводе в режимах:

– при открытом волноводе;

– при рупорной антенне.

3. Исследовать диаграмму направленности рупорной антенны.

4. Убедиться в том, что рупорная антенна излучает линейно-поляризованную волну.

5. Исследовать диаграмму направленности открытого волновода.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

1. Собрать лабораторную установку согласно схеме (рис.1).

2. Включить СВЧ генератор; настроить его на заданную частоту; с помощью ручки "отражатель" и ручки выходных аттенюаторов установить мощность на выходе, достаточную для отсчета сигнала, который снимается с выхода измерительной линии. (Для чего предварительно настроить измерительную линию).

3. Измерить фазовую длину волны в волноводе в режиме стоячей волны (выход волновода закрыт короткозамыкающей заглушкой).

4. Подсоединить к выходу волновой линии рупорную антенну, измерить КБВ.

5. Установить две рупорные антенны (передающую и приемную) по оси на расстоянии 50 см друг от друга и подать сигнал с выхода детекторной секции приемной антенны на вход прибора А и осциллографа. Произвести наблюдение принимаемого сигнала, измерить его величину.

6. Поворачивая приемную антенну на угол 1.0 и т.д. в горизонтальной плоскости, снять диаграмму направленности антенны, отмечая уменьшение сигнала по индикатору или по экрану осциллографа. Построить нормированную ДН на графике в полярных координатах; определить по уровню половинной мощности угол ДН.

7. Повернуть одну из антенн (приемную) вокруг горизонтальной оси проходящей вдоль волновода по его центру на угол 90° и убедиться, что при этом сигнал приемника резко падает. Пояснить это явление.

Дополнительное задание: снять ДН в вертикальной плоскости.

8. Удалить приемную антенну, снять ДН открытого волновода; построить в полярных координатах нормированную ДН открытого волновода; пояснить полученные результаты.

Содержание отчета

1. Схема лабораторной установки.

2. Результаты измерения фазовой длины волны и расчета частоты генератора.

3. Результаты измерения КБВ при различных нагрузках.

4. Результаты снятия ДН и их графики.

5. Выводы по работе.