МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ РФ

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра Экспериментальной Физики Атмосферы

Руководство

к лабораторной работе

# “ИССЛЕДОВАНИЕ ОТРАЖАТЕЛЬНОГО КЛИСТРОНА”

по дисциплине

“Эксплуатация  гидрометеорологических  систем”

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

1999

ИССЛЕДОВАНИЕ ОТРАЖАТЕЛЬНОГО КЛИСТРОНА

Цель работы: изучить физические процессы в отражательном клистроне и экспериментально исследовать его электрические характеристики.

Описание лабораторной установки

Лабораторная установка содержит:

1. Исследуемый отражательный клистрон типа К-54 с внутренним резонатором и волноводным СВЧ выходом.

2. Измерительную линию.

3. Согласованную нагрузку.

4. Набор фланцев с проволочными решетками и короткозамкнутого фланца.

5. Цифровой вольтметр В7-18.

6. Стрелочный индикатор A.

7. Резонансный волномер 42-11.

8. Универсальный источник питания УИП-1.

Структурная схема лабораторной установки представлена на рис. 1.

Рис.1 Структурная схема лабораторной установки.

Питание исследуемого клистрона К-54, паспортный режим которого указан на рабочем месте, обеспечивается подачей регулируемых постоянных напряжений на резонатор и отражатель от универсального источника питания УИП-1. Контроль этих напряжений осуществляется с помощью вольтметра, расположенного на лицевой панели УИП-1 и включаемого в цепь резонатора тумблером в положении "20-600 В" и в цепь отражателя тем же тумблером в положении "0-400 В".

Напряжение на отражателе с большой точностью контролируется цифровым вольтметром В7-18.

Генерируемые клистроном СВЧ-колебания не модулируются, поэтому на выходе измерительной линии (после детектора) формируется постоянное напряжение. Напряжение с выхода детектора подается на стрелочный микроамперметр.

Измерительная линия может быть нагружена на согласованную нагрузку или быть короткозамкнута.

Исследование отражательного клистрона К-54 сводится к регистрации зон генерации при плавном изменении напряжения на отражателе от 0 до 400 В; измерению длины волны в волноводе; дальнейшему вычислению длины волны в свободном пространстве и измерению частоты генерируемых колебаний с помощью резонансного волномера 42-11.

Резонансный волномер имеет коаксиальный перестраиваемый резонатор с нониусной шкалой отсчета. К волномеру придается градуировочная таблица.

Лабораторное задание

1. Снять зависимость мощности, генерируемой клистроном для двух-трех зон, от напряжения на отражателе при постоянном напряжении на резонаторе, равном паспортному значению. Зависимости должны быть сняты не менее, чем в шести рабочих точках.

2. Измерить (вычислить) частоту генерируемых колебаний и определить параметры электронной перестройки частоты (диапазон и крутизну электронной перестройки частоты) клистрона для исследованных зон генерации.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Изучить режим эксплуатации клистрона по его паспорту.

2. Проверить схему (см. рис. 1); нагрузка – согласованная, детекторная секция волновода.

3. Подготовить приборы к включению, для чего:

– ручки плавной регулировки высоковольтных напряжений на УИП-1 поставить в левое положение; левый ступенчатый переключатель поставить в положение 0-200 В, а правый ступенчатый переключатель в положение 300 - 400 В;

– тумблер "Вольтметр" поставить в положение 0 - 400 В.

4. Включить тумблер "сеть" УИПа и дать прогреться 2-3 мин.

5. Установить напряжение на отражателе – 40 В (левая ручка плавной регулировки напряжения).

6. Тумблер "Вольтметр" поставить в положение 20 - 600 В.

7. Установить напряжение на резонаторе + 300 В (правая ручка плавной регулировки напряжения).

8. Тумблер "Вольтметр" поставить в положение 0 - 400 В.

9. Плавно меняя напряжение на отражателе от – 40 В до – 400 В, проследить за возникновением зон генерации по показаниям стрелочного прибора и цифрового вольтметра. Установить напряжение на отражателе, соответствующее максимальной генерируемой мощности. С помощью зонда измерительной линии (спуская и поднимая его) установить показания стрелочного прибора на 40 дел. При последующих измерениях эти показания будут служить уровнем нормировки.

10. Измерить значение выходных мощностей (тока) и частоты генерации всех зон при изменении напряжения на отражателе от – 40 В  до  – 400 В. Результаты измерений занести в таблицу для каждой зоны генерации.

Таблица

| Uотр , В |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, мкА |  |  |  |  |  |  |
| F ген , МГц |  |  |  |  |  |  |

Рекомендуемый порядок измерений:

Изменяя напряжение на отражателе, установить пределы зоны генерации. Разделить весь интервал измерения напряжений примерно на шесть равных частей и эти значения напряжений на отражателе следует взять за точки измерений. При измерениях целесообразно в пределах зоны генерации изменять напряжения в одну сторону.

В каждой точке при измерении I генерации измерить также и частоту генерируемых колебаний с помощью резонансного волномера 42-11. Градуировочная кривая волномера представлена на рис. 2.

После заполнения таблицы в середине зоны генерации измерить фазовую длину волны в волноводе ЭКСП., для чего:

– подсоединить к выходу измерительной линии короткозамыкающую пластинку;

– путем перемещения зонда измерительной линии вдоль волновода зафиксировать с точностью 0,10 мм положение  и  двух соседних минимумов показания индикатора;

– определить  ЭКСП.=см;

– по измеренному с помощью волномера значению генерируемой частоты в центре зоны генерации определить , а затем рассчитать фазовую длину волны в волноводе,

РАС.=,

где  – размер широкой стенки волновода, равный 2,3 см.

– сравнить расчетное и экспериментальное значение фазовой длины волны.

По данным измерений построить графики зависимостей  и , которые должны иметь вид, как показано на рис. 3, и с помощью графиков определить диапазон и крутизну электронной перестройки частот, для чего:

– определить  Uотр при понижении генерируемой мощности до 0,707  Imax (для одной из зон генерации);

– по данному  Uотр определить  F ген;

– вычислить , [Гц/В].

Содержание отчета

1. Схема лабораторной установки.

2. Таблицы зависимости и графики .

3. Таблицы зависимости и графики .

4. Краткие выводы о работе.