Государственный комитет РФ по высшему образованию

Московский государственный институт электроники и математики

Кафедра ЭВА

Лабораторная работа

по курсу "Метрология и измерительная техника"

Исследование функций преобразования и метрологических характеристик бесконтактных волоконно-оптических датчиков перемещений.

Выполнили студенты группы С-44

Миловидов А.Н.

Кравченко Т.Е.

Миляков И.Н.

Преподаватель

Зак Е.А.

Москва 1998

Цель работы: Освоение методик определения основных метрологических и эксплуатационных характеристик первичных измерительных преобразователей информации на примере бесконтактного волоконно-оптического датчика перемещений.

Используемое оборудование: волоконно-оптический датчик перемещения, специальный штатив с возможностью контроля перемещений, цифровой вольтметр, микрометрический винт, четыре различных типа поверхности.

Алгоритм получения результатов.

Волоконно-оптический датчик подключают к цифровому вольтметру.

Часть 1. Нахождение функции преобразования.

- Изменяя расстояние между датчиком и поверхностью, находим положение датчика, при котором напряжение на выходе датчика будет максимальным.

- Находим точку перегиба функции преобразования. Для этого измеряем напряжение в нескольких точках при x<xmax, находим, на каком интервале самое большое изменение показаний вольтметра. Точка перегиба - внутри этого интервала.

| Расстояние до xmax, мкм | Показания вольтметра, В | Разность соседних показаний, В |
| --- | --- | --- |
| 0 | 3,30 |  |
| -300 | 3,13 | 0,20 |
| -600 | 2,60 | 0,50 |
| -900 | 1,78 | 0,82 |
| -1200 | 0,92 | 0,86 - максимум |
| -1500 | 0,29 | 0,63 |
| -1800 | 0,18 | 0,11 |

Дальнейшие измерения расстояния будут вестись относительно точки х0, соответствующей напряжению (1,78+0,92)/2 = 1,36 В

- Находим напряжение в 10 точках, в две стороны от х0 с шагом 100 мкм. Измерение в каждой точке производится 6 раз.

| Результаты измерений и средние значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x, мкм |  |  | U, B |  |  |  | Uср, В |
| -500 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| -400 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| -300 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 0,558333 |
| -200 | 0,8 | 0,79 | 0,79 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| -100 | 1,06 | 1,04 | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,048333 |
| 0 | 1,36 | 1,36 | 1,34 | 1,33 | 1,34 | 1,34 | 1,345 |
| 100 | 1,64 | 1,72 | 1,68 | 1,62 | 1,62 | 1,63 | 1,651667 |
| 200 | 2 | 2,01 | 2 | 1,9 | 1,9 | 1,95 | 1,96 |
| 300 | 2,25 | 2,3 | 2,26 | 2,2 | 2,19 | 2,2 | 2,233333 |
| 400 | 2,5 | 2,55 | 2,52 | 2,47 | 2,45 | 2,46 | 2,491667 |
| 500 | 2,77 | 2,74 | 2,73 | 2,66 | 2,66 | 2,69 | 2,708333 |

- Для каждого расстояния находим среднеквадратическое отклонение, относительную погрешность и доверительный интервал.

| Расчет погрешностей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x, мкм | Среднеквадр. отклонение | Относительная погрешность | Доверительный интервал |
| -500 | 0 | 0,00% | 0,000000 |
| -400 | 0,006324555 | 1,71% | 0,016444 |
| -300 | 0,004082483 | 0,73% | 0,010614 |
| -200 | 0,006324555 | 0,80% | 0,016444 |
| -100 | 0,007527727 | 0,72% | 0,019572 |
| 0 | 0,012247449 | 0,91% | 0,031843 |
| 100 | 0,040207794 | 2,43% | 0,104540 |
| 200 | 0,050990195 | 2,60% | 0,132575 |
| 300 | 0,043665394 | 1,96% | 0,113530 |
| 400 | 0,038686776 | 1,55% | 0,100586 |
| 500 | 0,045350487 | 1,67% | 0,117911 |

- По средним значениям напряжения и с учетом доверительного интервала строим график функции преобразования датчика:

График можно аппроксимировать кубическим полиномом

Axi=A0+A1xi+A2xi2+A3xi3   ,где коэффициенты определяются по формулам:

A0=j=0n−1Ajn−n−12DxA1−2n−1n−16Dx2A2−nn−124Dx3A3

A1=62j=0n−1Ajj−j=0n−1Ajn−1n(n2−1)Dx−n−1DxA2−9n2−15n+410Dx2A3

A2=306j=0n−1Ajj2−6n−1j=0n−1Ajj+n−1n−2j=0n−1Ajn(n2−1)(n2−4)Dx2−32n−1DxA3

A3=14020j=0n−1Ajj3−30n−1j=0n−1Ajj2+26n2−15n+11j=0n−1Ajj−(n−1)(n−2)(n−3)j=0n−1Ajn(n2−1)(n2−4)(n2−9)Dx3

где:

j= 0,1... - номер экспериментальной точки функции преобразования;

n - число полученных значений функции преобразования (n=11);

Aj - отклик ВОД при j-ом значении входного параметра;

хi - приращение входного параметра (хi=0,1 мм).

Часть 2. Исследование влияния условий (типа поверхности) на функцию преобразования.

Измерения производятся для четырех типов поверхности: отражающая поверхность, белая бумага, черная бумага и текстолит. Измеряем напряжение на выходе датчика в точках от x=0 до значения, при котором напряжение будет максимальным, с шагом 200 мкм.

| x, мкм | Тип поверхности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отражающая | белая | черная | текстолит |
| 0 | 0,37 | 0,53 | 0,048 | 0,35 |
| 200 | 0,43 | 0,65 | 0,127 | 0,35 |
| 400 | 0,47 | 0,82 | 0,145 | 0,355 |
| 600 | 0,575 | 1,02 | 0,173 | 0,36 |
| 800 | 0,7 | 1,24 | 0,187 | 0,365 |
| 1000 | 0,89 | 1,44 | 0,2 | 0,372 |
| 1200 | 1,245 | 1,66 | 0,203 | 0,38 |
| 1400 | 1,62 | 1,8 | 0,21 | 0,38 |
| 1600 | 1,9 | 1,87 | 0,21 | 0,38 |
| 1800 | 2,15 | 1,93 | 0,205 | 0,385 |
| 2000 | 2,4 | 1,95 | 0,2 | 0,38 |
| 2200 | 2,5 | 1,94 | 0,19 | 0,375 |
| 2400 | 2,48 | 1,93 | 0,18 | 0,37 |
| 2600 | 2,47 | 1,92 |  |  |

Часть 3. Выводы.

Работа волоконно-оптического датчика зависит от состояния поверхности рабочей пластины, ее коэффициента отражения и степени рассеивания света при отражении от поверхности. Функция преобразования датчика индивидуальна для каждого сочетания датчик — поверхность. Размер (длина) рабочего участка характеристики определяется рассеиванием света от поверхности, а угол наклона — коэффициентом отражения света. Датчик характеризуется полным отсутствием влияния на объект.

Погрешность (абсолютная) микрометра при измерениях составляла 5 мкм. А погрешность вольтметра — во втором знаке после запятой, то есть при измерениях с металлической пластиной она составила до 0,05 Вольта. Вольтметр обладает тремя с половиной разрядами, но случайная погрешность из-за непрерывного изменения показаний в данном случае оказалась выше.